ARGOS

MÉTRICAS, PIPELINE E ESTADO ATUAL

Triagem experimental de lesões focais hepáticas em RM multifásica

Conclusão executiva O ARGOS já demonstra, no frontend real, um pipeline completo e reprodutível em menos de três minutos por exame. O endpoint binário atingiu 75,91% de sensibilidade e 76,11% de especificidade em nested-OOF. A identificação de subtipo ainda não possui validação independente: o melhor número defensável permanece 61,46%, apesar de uma prova funcional in-sample de 96,43%.

Versão consolidada · 3 de agosto de 2026

Pesquisa — não validado para uso clínico

# 1. Resumo executivo

O ARGOS recebe um exame de RM hepática multifásica, organiza as fases, harmoniza os volumes, segmenta o fígado, cria painéis visuais, extrai representações com MedSigLIP e executa um classificador supervisionado congelado. A saída é mostrada no webapp como triagem da patologia-alvo e, quando tecnicamente sustentado, como identificação da variação/entidade visual. Os percentuais deste relatório pertencem a esse classificador visual; o MedGemma 4B permanece disponível nos modos de relatório, mas não é a fonte destas métricas.

| Objetivo | Estado medido | Interpretação |
| --- | --- | --- |
| Binário: HCC/patologia-alvo vs. benigno | 75,91% sens. · 76,11% esp. nested-OOF | Meta agregada ≥75% atingida; ainda instável entre datasets |
| Subtipo: HCC, FNH, hemangioma, cisto | 61,46% balanceada OOF | Abaixo da meta científica de 75% |
| Demonstração no frontend | 96,43% balanceada · 25/25 concluídos | Fluxo funcional; resultado in-sample |
| Tempo operacional | 51,82 s em média; 99,23 s máximo | Meta de até 180 s satisfeita no lote demonstrativo |

Mensagem para apresentação Hoje é defensável afirmar que a fundação técnica e o endpoint binário atingiram o alvo agregado em avaliação retrospectiva nested-OOF. Ainda não é defensável afirmar 75% de identificação de subtipo em exames novos nem validação clínica externa.

# 2. O que exatamente o ARGOS mede

## 2.1 Endpoint binário — patologia-alvo

A decisão binária não responde se existe qualquer diferença anatômica. Ela pergunta se há evidência de patologia-alvo suspeita. Para a demonstração atual, HCC é positivo; FNH, hemangioma e cisto simples são negativos benignos para o endpoint principal.

| Referência | Classe binária | Motivo |
| --- | --- | --- |
| HCC | POSITIVA | Patologia-alvo suspeita |
| FNH | NEGATIVA | Entidade benigna, apesar de ser alteração visual |
| Hemangioma | NEGATIVA | Lesão benigna para a métrica principal |
| Cisto hepático | NEGATIVA | Achado benigno para a métrica principal |

## 2.2 Endpoint multiclasse — variação/entidade

Quando a distribuição de probabilidades contém informação suficiente, o sistema nomeia uma das quatro classes. Quando a massa está concentrada nas classes genéricas de domínio, o correto é não determinar o subtipo, evitando inventar uma entidade.

Regra de segurança Falha técnica, inconclusivo ou subtipo não determinado não é removido do denominador. O caso permanece erro na métrica correspondente. Isso impede inflar artificialmente a porcentagem.

# 3. Pipeline completo — do DICOM à métrica

O diagrama resume a execução real. As etapas clínicas protegidas ficam isoladas da inferência: labels e máscaras de lesão só podem ser consultados depois que as predições foram congeladas.

Figura 1 — Pipeline operacional e separação entre inferência e avaliação.

## 3.1 Entrada e organização das fases

O frontend aceita o estudo DICOM bruto. O resolvedor busca um único estudo de RM e identifica arterial, portal/venosa e tardia por metadados e ordenação temporal de séries T1 axiais pós-contraste. Estudos ambíguos ou sem três fases seguras falham fechado.

## 3.2 Harmonização geométrica

A fase venosa é usada como grade de referência. Arterial e tardia são reamostradas para a mesma geometria física; a cobertura é verificada antes de prosseguir. Isso torna comparáveis as intensidades e posições entre fases.

## 3.3 Segmentação hepática

O TotalSegmentator delimita o fígado em resolução completa (fast=False). A máscara serve para localizar e enquadrar o órgão; não contém a lesão-alvo e não participa como ground truth da inferência.

## 3.4 Painéis visuais

São gerados painéis multifásicos enriquecidos pelo fígado, com janela de intensidade e composição reproduzíveis. O conteúdo é o mesmo tipo de representação usado no desenvolvimento do classificador.

## 3.5 Representação e classificação

O MedSigLIP congelado transforma cada painel em um embedding visual. Um classificador multiclasse supervisionado, também congelado e assinado, agrega os painéis e produz probabilidades. A decisão binária deriva da massa de probabilidade das classes positivas; o subtipo passa por uma guarda de determinação.

## 3.6 Pós-inferência, métricas e auditoria

Somente após a persistência da predição o backend anexa o rótulo protegido. O avaliador gera matriz de confusão, sensibilidade, especificidade, acurácia, intervalos de confiança e métricas por subtipo. O webapp preserva JSON/CSV, artefatos dos casos e revisão humana obrigatória.

# 4. Como as métricas são calculadas

| Métrica | Definição | Pergunta respondida |
| --- | --- | --- |
| Sensibilidade | TP / (TP + FN) | Entre os doentes, quantos foram detectados? |
| Especificidade | TN / (TN + FP) | Entre os benignos/negativos, quantos foram corretamente poupados? |
| Acurácia | (TP + TN) / total | Qual a proporção total de decisões corretas? |
| Top-1 de subtipo | predição exata / total | Quantos casos receberam o nome correto? |
| Acurácia balanceada | média do recall das classes | O sistema funciona sem ser dominado pela classe maior? |
| Taxa de determinação | subtipo emitido / total | Em quantos casos o sistema se compromete com uma classe? |

Os intervalos de confiança Wilson de 95% são reportados porque amostras pequenas podem produzir porcentagens extremas com grande incerteza. Por exemplo, 5/5 HCC equivale a 100%, mas o limite inferior do IC é 56,5%.

Princípio metodológico Uma execução pode ser completamente nova e ainda assim ser in-sample. O que define generalização não é a data da execução, mas se os pacientes pertenciam ou não ao universo usado para ajustar o modelo.

# 5. Evidência quantitativa atual

Figura 2 — Resultados que devem ser apresentados em categorias metodológicas distintas.

## 5.1 Melhor estimativa honesta do endpoint binário

| Recorte | n | Sensibilidade | Especificidade | Leitura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agregado nested-OOF | 467 | 75,91% IC95% 69,84–81,08 | 76,11% IC95% 70,42–81,01 | Passa o alvo agregado; AUC 0,853 |
| LLD-MMRI | 335 | 73,25% | 76,97% | Sensibilidade abaixo de 75% |
| OpenSwiss desenvolvimento | 88 | 82,05% | 77,55% | Passa no ponto estimado |
| OpenSwiss holdout consumido | 44 | 83,33% | 65,00% | Especificidade insuficiente |

No agregado, a meta de 75%/75% é atingida. A variação entre datasets impede declarar estabilidade externa: o resultado depende da origem do exame e os intervalos de confiança ainda cruzam o alvo.

## 5.2 Melhor estimativa honesta do subtipo

O valor oficial permanece 61,46% de acurácia balanceada em quatro classes, medido fora da amostra dentro do desenvolvimento. Uma cascata retrospectiva chegou a 64,81%, mas falhou no gate pré-especificado de 65% por 0,19 ponto e não foi promovida.

# 6. Prova funcional no frontend — benchmark 9a736ea3cfee

Em 3 de agosto de 2026, 25 exames LLD-MMRI foram enviados pelo próprio frontend no modo Patologia + Variação. Cada caso percorreu nova ingestão, resolução de fases, segmentação, geração de painéis, embedding, classificação e cálculo de métricas. Não houve reuso de cache de predição.

| Composição | Casos | Resultado por classe |
| --- | --- | --- |
| HCC | 5 | 5/5 (100%) |
| FNH | 6 | 6/6 (100%) |
| Hemangioma | 7 | 7/7 (100%) |
| Cisto hepático | 7 | 6/7 (85,71%) |

| Endpoint | Resultado | Detalhe |
| --- | --- | --- |
| Binário | 100% sens. · 100% esp. | TP=5, TN=20, FP=0, FN=0 |
| Subtipo | 96,43% balanceada · 96% top-1 | 24/25 corretos; 100% determinados |
| Execução | 25/25 concluídos | 0 falhas e 0 inconclusivos |
| Tempo | 51,82 s médio | 44,37–99,23 s; todos abaixo de 180 s |

Único erro ARGOS-BLIND-0007: cisto hepático classificado como hemangioma, com 84,11% de confiança. A decisão binária permaneceu NEGATIVA e correta, pois ambas as entidades são benignas para a patologia-alvo.

## O que esse benchmark comprova

O caminho real do frontend funciona de ponta a ponta.

A separação entre patologia-alvo e variação benigna está implementada.

As métricas e os artefatos são produzidos automaticamente e de forma auditável.

O orçamento operacional de três minutos foi cumprido no lote.

## O que ele não comprova

Os 25 pacientes vêm do LLD-MMRI, coorte que participa do universo de desenvolvimento. Portanto, 96,43% é uma prova funcional in-sample e não pode ser usado como estimativa de desempenho em um DICOM aleatório de outra instituição.

# 7. Teste de DICOM bruto e generalização

No TCGA-LIHC, 12 casos foram selecionados; um foi excluído antes da inferência por não apresentar três fases seguras. Nos 11 incluídos, os painéis do resolvedor automático foram byte-idênticos aos painéis do mapeamento humano aprovado.

| Medida | Resultado | Conclusão |
| --- | --- | --- |
| Equivalência dos painéis | 11/11 | O resolvedor de fases não alterou a imagem |
| Tempo | 46,66 s médio | Requisito de até 3 min atendido |
| Sensibilidade | 45,45% (5 TP, 6 FN) | Abaixo da meta; IC95% 21,27–71,99% |
| Especificidade | Não estimável | Braço continha apenas casos positivos |

Diagnóstico do problema A perda no TCGA não veio do DICOM bruto nem da organização automática das fases. O gargalo é a generalização do classificador para uma assinatura de aquisição diferente.

## 7.1 Braços externos históricos — não combináveis

| Coorte | Endpoint disponível | Resultado | Limitação |
| --- | --- | --- | --- |
| LiverHccSeg | Sensibilidade | 78,57% | 14 positivos; sem negativos |
| CHAOS | Especificidade | 100,0% | 20 negativos; sem positivos |

Esses dois braços demonstram comportamento em conjuntos externos específicos, mas não podem ser somados para fabricar uma única métrica 75%/75%: classe e dataset estão completamente confundidos.

# 8. Necessidade atual que impede a continuidade científica

O projeto esgotou o que pode concluir de forma responsável com os dados atuais. Todos os quatro subtipos nomeados vêm da mesma coorte LLD-MMRI. Um classificador consegue identificar a coorte de origem com 100% de acurácia, demonstrando forte assinatura de domínio. Assim, não é possível separar completamente aprendizado de morfologia da lesão de aprendizado do protocolo de aquisição.

Bloqueador principal Falta uma segunda coorte real, independente e rotulada, de RM hepática multifásica, proveniente de outra instituição, com HCC, FNH, hemangioma, cisto e fígados sem lesão focal. Sem ela, continuar ajustando no LLD/OpenSwiss aumentaria overfitting e enfraqueceria a publicação.

## 8.1 Composição recomendada da nova coorte

| Categoria | Quantidade alvo | Razão |
| --- | --- | --- |
| Sem lesão focal | ~100 | Estimar especificidade com intervalo útil |
| FNH | ~50 | Classe escassa e de menor desempenho |
| Hemangioma | ~60 | Medir confusão com cisto/FNH |
| Cisto simples | ~60 | Reduzir falsos positivos benignos |
| HCC | ~60 | Medir sensibilidade da patologia-alvo |
| Total | ~330 | Validação e eventual partição de adaptação/teste |

## 8.2 Requisitos mínimos por exame

RM T1 dinâmica pós-contraste com arterial, portal/venosa e tardia.

DICOM ou NIfTI anonimizados na origem; corte preferencial ≤5 mm; 1,5 T ou 3 T.

Rótulo de referência para HCC, FNH, hemangioma, cisto ou ausência de lesão focal.

Instituição/equipamento distintos das coortes atuais; pacientes sem sobreposição.

Revisão por profissional qualificado e protocolo congelado antes da abertura dos labels.

# 9. Plano objetivo para concluir a validação

Congelar o bundle de produção, configuração, hashes e versão atual do frontend.

Obter e anonimizar a segunda coorte, mantendo labels e máscaras protegidos.

Separar previamente uma partição de adaptação e uma partição final intocável.

Executar ingestão DICOM label-blind e revisar apenas qualidade técnica/fases/painéis.

Persistir e assinar todas as predições antes de abrir o ground truth.

Abrir os labels uma única vez e calcular sensibilidade, especificidade, matriz de confusão, IC95% e métricas por subtipo.

Se o gate falhar, adaptar somente na partição autorizada; repetir a avaliação final em coorte ainda não vista.

Comparar 4B e 27B no Mac com o mesmo protocolo, sem usar o 27B para substituir a necessidade de dados independentes.

Critério de encerramento A etapa científica estará concluída apenas se sensibilidade e especificidade forem ≥75% e a acurácia balanceada de subtipo atingir a meta definida em uma coorte independente, com falhas e abstenções mantidas no denominador.

# 10. O que pode ser demonstrado ao orientador agora

| Afirmação | Pode afirmar? | Formulação recomendada |
| --- | --- | --- |
| O frontend executa o pipeline completo | Sim | 25/25 exames concluídos, com artefatos e métricas auditáveis |
| O tempo fica abaixo de 3 minutos | Sim, nos lotes medidos | Máximo de 99,23 s no lote frontend; 55,99 s no TCGA incluído |
| O binário atingiu 75%/75% | Sim, agregado OOF | 75,91% sensibilidade e 76,11% especificidade; instabilidade por dataset |
| O subtipo atingiu 75% em casos novos | Não | 61,46% OOF; 96,43% apenas como prova funcional in-sample |
| Qualquer DICOM aleatório terá o mesmo desempenho | Não | O TCGA mostrou sensibilidade de 45,45% por mudança de domínio |
| O sistema está validado clinicamente | Não | Uso em pesquisa e revisão humana obrigatória |

Formulação-síntese recomendada:

“O ARGOS consolidou um pipeline funcional de RM hepática multifásica, com execução real pelo frontend em menos de três minutos. O classificador binário atingiu 75,91% de sensibilidade e 76,11% de especificidade em nested-OOF. A etapa pendente é a validação independente e multi-institucional, principalmente para identificação de subtipo, cujo melhor resultado defensável permanece 61,46%.”

# 11. Rastreabilidade da evidência

Os números e conclusões deste relatório foram consolidados dos artefatos locais abaixo:

docs/123_ETAPA_C_PRODUCAO_E_BENCHMARK_VISUAL.md — endpoint binário e bundle de produção.

docs/156_SUBTIPO_HONESTO_FUSAO.md — medição honesta e limites do subtipo.

docs/157_ESPECIFICACAO_SEGUNDA_COORTE.md — necessidade e composição da nova coorte.

docs/161_SUBTIPO_E_CONDICIONADO_A_COORTE.md — evidência de condicionamento por domínio.

docs/168_VALIDACAO_DICOM_BRUTO_PAREADA.md — equivalência do resolvedor de fases e TCGA.

docs/170_BENCHMARK_PATOLOGIA_VARIACAO.md — contrato e metodologia do benchmark web.

docs/171_RESULTADO_BENCHMARK_FRONTEND_PATOLOGIA_VARIACAO.md — execução frontend 9a736ea3cfee.

casos/webapp/benchmarks/9a736ea3cfee/ — manifestos, métricas e artefatos da execução.

Nota final de segurança O ARGOS permanece uma ferramenta de pesquisa. Nenhuma saída deve ser usada isoladamente para diagnóstico, e toda análise exige revisão humana.